## Sheet1
| Pier 1 | Pier 2 | Pier 3 | Pier 4 |  |  | H1 | H2 | H3 | H4 | V1 | V2 | V3 | V4
Point 1a (Tangential) | [5 empty] | Mean (counts) | 5801.0614 | 771.0994 | -1873.1346 | -1737.8506 | -3931.0298 | -3650.1232 | -1845.8613 | -4244.1675
Point 1b (Tangential) | [5 empty] | Acceptance | +/- 15000 | +/- 15000 | +/- 15000 | +/- 15000 | +/- 15000 | +/- 15000 | +/- 15000 | +/- 15000
Point 2a (Tangential)
Point 2b (Tangential)
Point 3 (Radial Back)
Point 4 (Radial Front)
Point 5 (Vertical)
[6 empty] | H1 | H2 | H3 | H4 | V1 | V2 | V3 | V4
[5 empty] | H1 | 8698.1464 | -5129.7302 | -501.2084 | -1956.1294 | -81.0872 | 317.6406 | 242.9164 | -315.05
[5 empty] | H2 | -4449.9618 | 8740.6402 | -2061.1444 | -544.7437 | 24.7394 | -176.2998 | -327.9821 | 201.904
[5 empty] | H3 | -523.2922 | -1723.0214 | 8385.2902 | -4620.908 | 177.2044 | -259.7548 | -381.8626 | 65.078
[5 empty] | H4 | -1863.1516 | -525.2226 | -4418.2122 | 8496.5786 | -442.6889 | 320.3782 | 110.809 | -559.716
[5 empty] | V1 | -123.3288 | 170.3662 | 307.8522 | -377.8788 | 7339.5126 | 876.502 | -1628.7953 | 776.846
[5 empty] | V2 | 134.666 | -178.4612 | -266.9408 | 294.2206 | 1302.4028 | 7453.2244 | 636.016 | -1626.436
[5 empty] | V3 | 202.8456 | -248.556 | -319.1796 | 259.7518 | -1011.8582 | 1544.0942 | 7961.8554 | 743.656
[5 empty] | V4 | -284.1496 | 395.9934 | 257.53 | -459.3565 | 1367.574 | -986.9006 | 1110.293 | 8496.2942
[6 empty] | Slopes | Offsets
[5 empty] | H1 | H1: 1.7869; H2: 5447.5588
[5 empty] | H2 | H1: 1.7724; H2: -4190.7133
[5 empty] | H3 | H1: 1.7009; H2: 8330.8248
[5 empty] | H4 | H1: 1.734; H2: 167.9675
[5 empty] | V1 | H1: 1.4132; H2: 1587.0492
[5 empty] | V2 | H1: 1.3984; H2: -6913.416
[5 empty] | V3 | H1: 1.5907; H2: 1171.489
[5 empty] | V4 | H1: 1.745; H2: -12297.0048
[6 empty] | IPS Readouts HEPI Locked | Offset Value
[5 empty] | H1 | H1: 6517.4; H2: -6517.4
[5 empty] | H2 | H1: -4677.9; H2: 4677.9
[5 empty] | H3 | H1: 9328.4; H2: -9328.4
[5 empty] | H4 | H1: -2148.2; H2: 2148.2
[5 empty] | V1 | H1: 2864.2; H2: -2864.2
[5 empty] | V2 | H1: -6362.4; H2: 6362.4
[5 empty] | V3 | H1: 2112.5; H2: -2112.5
[5 empty] | V4 | H1: -9395.8; H2: 9395.8